BioAmp Circovírus suíno Tipo 2 (PCV-2) Referência: BRA0040R025 Teste para detecção de Circovírus suíno Tipo 2 (PCV-2) por PCR em Tempo Real (qPCR) 25 reações

O kit BioAmp Circovírus suíno Tipo 2 (PCV-2) é um sistema sensível e específico que contém todos os reagentes necessários para a detecção específica de DNA de Circovírus suíno Tipo 2 (PCV-2) em amostras biológicas. A técnica de Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) em Tempo Real (qPCR) se baseia na amplificação de regiões específicas do genoma de um patógeno. Na qPCR, o produto amplificado é identificado mediante marcadores de fluorescência, os quais estão ligados às sondas oligonucleotídicas que se ligam especificamente à sequência alvo.

# Composição do Kit

| Componente | Composição | Quantidade |
| --- | --- | --- |
| Master Mix BioAmp | Mistura otimizada de água livre de nucleases, tampão, dNTPs, enzima Taq polimerase, oligonucleotídeos e sondas de hidrólise específicos para o agente alvo. | 1 tubo* |
| Controle Negativo (CN) | Água livre de nucleases | 1 tubo |

*Cada tubo corresponde a 25 reações.

# Condições de Armazenamento

- Este produto é transportado sob refrigeração, não afetando o desempenho do produto.

- Mantenha o reagente congelado entre -15°C e -30°C até o uso.

- Evite ciclos repetidos de congelamento/descongelamento (>2 vezes) para garantir a estabilidade do kit.

# Informações de segurança

- Quando trabalhar com produtos químicos use jaleco, luvas e óculos de proteção adequados. Para obter mais informações, consulte os documentos sobre segurança (Safety Data Sheet, SDS) correspondentes.

- Todos os resíduos de amostra e os objetos que estiveram em contato com os mesmos devem ser descontaminados ou eliminados como material potencialmente infeccioso.

# Equipamentos e insumos que devem ser fornecidos pelo usuário

- Equipamentos: Termociclador para PCR em Tempo Real com filtros para leitura dos fluoróforos FAM™ e HEX™ ou similar, Cabine para PCR, micropipetas calibradas de volume variável (0,5µL a 1000µL), centrífuga de tubos, homogeneizador de tubos tipo vortex e raque para microtubos.

- Insumos: Kit de extração de ácidos nucleicos, ponteiras com barreira, microtubos para PCR em Tempo Real e luvas de procedimento sem talco.

# Avisos e precauções

- Uso exclusivo para diagnóstico in vitro.

- Não utilizar se a embalagem estiver danificada.

- Evitar a exposição à luz.

- Não utilizar o reagente após a data de validade.

- Não abrir os tubos de PCR após a amplificação.

- Não misturar os reagentes de diferentes lotes.

- Utilizar plásticos livres de nucleases.

- Todas as instruções devem ser lidas antes de realizar o teste e estritamente seguidas.

Suporte técnico

Para maiores informações e assistência técnica, entre em contato com o Suporte Técnico pelo e-mail biorise@biorise.com.br, site biorise.com.br ou telefone (45) 99858-0038.

# Histórico de revisões

| Manual de uso | Data | Versão | Modificações |
| --- | --- | --- | --- |
| MU-PCV20002 | 02/2024 | V01 | Primeira versão |
| MU-PCV20002 | 02/2025 | V02 | 20seg – 1 minuto |
| MU-PCV20002 | 02/2026 | V03 | Alteração de endereço |

Nota: pequenas alterações tipográficas, gramaticais e de formatação não são incluídas no histórico de revisões.

Biorise Biotecnologia

DNA SOLUCOES BIOMOLECULARES LTDA

CNPJ 52.438.916/0001-21

Rua Laranjeiras do Sul 391, sala 01, São Cristóvão,

Cascavel-PR – Brasil, CEP: 85.816-520

Fone: (45) 99858-0038

biorise@biorise.com.br  |  biorise.com.br

Biorise Biotecnologia

DNA SOLUCOES BIOMOLECULARES LTDA

CNPJ 52.438.916/0001-21

Rua Laranjeiras do Sul 391, sala 01, São Cristóvão,

Cascavel-PR – Brasil, CEP: 85.816-520

Fone: (45) 99858-0038

biorise@biorise.com.br  |  biorise.com.br

# Procedimento de Uso

# Extração de ácidos nucleicos

Os ácidos nucleicos (DNA/RNA) devem ser extraídos da amostra e purificados antes do uso do kit de PCR.

Os kits de extração de ácidos nucleicos utilizados devem ser previamente validados pelo usuário.

Após a extração, os ácidos nucleicos podem ser mantidos em gelo ou de +2°C a +8°C por algumas horas até o uso. Para longos períodos de armazenamento, manter as amostras em temperatura entre -15°C e -65°C

# Preparo da Reação

Antes de começar

Antes de começar

- Descongele todos os reagentes em temperatura ambiente e protegidos da luz.

- Antes de utilizar, homogeneíze e centrifugue todos os reagentes.

- Conserve os reagentes em gelo ou em um bloco frio durante o preparo da reação de PCR.

- Pipete 21 µL do Master Mix BioAmp em cada tubo de reação.

| Componente | 1 reação |
| --- | --- |
| Master Mix BioAmp | 21 µL |
| Amostra | 4 µL |
| Volume total | 25 µL |

- Adicione 4 µL da amostra em cada tubo de reação.

- Adicione 4 µL de BioRef Circovírus suíno Tipo 2 (PCV-2) (Ref: BRR0035) ao tubo de reação dedicado ao controle positivo de amplificação.

- Adicione 4 µL do CN fornecido no kit ao tubo de reação dedicado ao controle negativo da amplificação.

- Feche os tubos de reação com tampas correspondentes ou sele a placa.

- Defina os filtros para os marcadores indicados no software do termociclador de acordo com a tabela abaixo.

| Patógeno/Controle Interno | Reporter | Quencher |
| --- | --- | --- |
| Circovírus suíno Tipo 2 (PCV-2) | FAM™ | BHQ-1 |
| Referência passiva¹ | ROX™ |  |

¹Referência passiva para uso com instrumentos de PCR em tempo real que permitem normalização.

- Execute a corrida no termociclador de acordo com as condições especificadas na tabela abaixo.

| Número de Ciclos | Temperatura | Tempo |
| --- | --- | --- |
| 1x | 95 ºC | 2 minutos |
| 40x | 95 ºC | 15 segundos |
|  | 60 ºC 📷 | 1 minuto |

📷 Captura da fluorescência.

# Análise e interpretação dos resultados

- Determinar o Threshold em qualquer ponto da fase exponencial do gráfico de amplificação de cada fluorocromo.

- As etapas de extração e amplificação são validadas se os seguintes resultados são obtidos:

| Controles | Amplificação | Interpretação |
| --- | --- | --- |
|  | FAM™ |  |
| Controle negativo de amplificação (CNA) | × Não | Ausência de contaminação na amplificação |
| Controle positivo de amplificação (CPA) | Sim | Validação do passo de amplificação |
| Controle negativo de extração (CNE) | × Não | Ausência de contaminação na extração |
| Controle positivo de extração (CPE) | Sim | Validação do passo de extração |

- A reação de amplificação de cada amostra é interpretada de acordo com a tabela abaixo.

| Amplificação | Interpretação |
| --- | --- |
| FAM™ |  |
| × Não | Não detectado¹ |
| Sim | Detectado |
|  | Inconclusivo² |

¹Não detectado: Ausência do material genético do patógeno na amostra ou em quantidades inferiores ao limite de detecção.

²Inconclusivo: curva de amplificação não característica.

Possíveis causas: Reação de PCR defeituosa devido a inibidores, erro de configuração, amostra degradada e/ou problema com extração de ácidos nucléicos (perda ou degradação dos ácidos nucleicos).

Recomendações: Realizar uma nova reação de PCR utilizando a amostra diluída 1:5 em água ultrapura. Se a reação for inconclusiva, realizar uma nova extração dos ácidos nucleicos da amostra.

Observação: amostras que apresentarem amplificação do marcador FAM™ com Ct (cycle threshold) acima de 37 devem ter seu resultado considerado como negativo, devido ao limite de detecção da técnica.